附件2：长宁县中医医院检验项目需求清单（老院区）

| 一、临检项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 血球分析仪 | 1 | 1.全自动五分类且能实现双通。 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 3.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 5.综合检测速度≥100/小时，可以检测末梢血。 6.末梢血测定无需稀释可以直接上机测定，末梢血使用量≤40微升。 7.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 2 | 恒温水箱 | 1 | 主流品牌，数显温度，售后服务及时，主要用于特殊标本（如冷凝集标本的孵育）等. |  |
| 3 | 凝血分析仪 | 1 | 1.能实现双通。 2.可以闭盖穿刺进样。 3.试剂位权限开放，检验项目包括目前我院开展的常规凝血项目、D2聚体、FDP，检测项目以后可以拓展开展新项目如抗凝血酶III、蛋白C等。 4.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 5.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 6.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 7.全自动凝血分析检测系统，且“常规4项标本”综合检测速度>120个/小时。 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 4 | 冷藏医用冰箱 | 1 | 主流品牌医用冰箱，冰箱温度2-8℃，售后服务及时，用于试剂等专用存放。 |  |
| 5 | 低速离心机 | 1 | 主流品牌；离心管孔数≧12孔，售后服务及时；提供每年的校准报告；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。 |  |

| 6 | 尿液分析仪 | 1 | 1.能实现双通。 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 3.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 5.全自动干化学检测方法。 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 光学显微镜 | 1 | 主流品牌要求（双目镜，有低倍、高倍、油镜3个物镜；带图像采集功能；厂家提供图像接口技术，配合LIS工程师可以实现LIS程序的图像采集；负责信息系统接口连接，及相应费用；用于尿液、粪便等需要形态学检测所用。 |  |
| 二、生化及免疫项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 生化分析仪 | 1 | 1.国产主流品牌，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 2.成本可控：按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%；总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高：能实现双通；生化项目检测速度应≥1500测试/小时。 4.质量可保障： 4.1仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4.3有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 4.4能识别凝块，仪器报警提示清晰； 4.5能运行状态添加试剂。 5.提供配套的设备需求（配套生化检测用制水机等）。 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 2 | 低速离心机 | 1 | - 1.主流品牌，离心管孔数≧48孔； - 2.售后服务及时，提供每年的校准报告； - 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； - 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。 |  |
| 3 | 高速离心机 | 1 | - 1.主流品牌，离心管孔数≧24孔； - 2.售后服务及时,提供每年的校准报告； - 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； - 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。 |  |
| 4 | 医用冷藏冰箱 | 2 | - 主流品牌医用冰箱；售后服务及时，试剂标本等专用； - 冰箱温度范围2-8℃。 |  |
| 5 | 免疫化学发光分析仪 | 1 | - 国产主流品牌，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 - 2.成本可控：按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%；总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高：能实现双通；免疫项目检测速度应≥400测试/小时。 4.质量可保障： 4.1.仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2.样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4.3.能识别凝块，仪器报警提示清晰； 4.4.能运行状态添加试剂； 4.5.集成式试剂盒，无需预处理，即开即用； 4.6能检测的传染病项目如HCV为第三代检测试剂，HIV检测不低于第三代检测试剂。 5.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 6 | 梅毒检测水平旋转仪 | 1 | 主流品牌；售后服务及时，用于TRUST检测专用； 数显时间，转数，转数应符合连续10-210转/分。 |  |
| 7 | 移液器 | 8 | 量程10ul 2支；量程100ul 2支；量程200ul 2支；量程1000ul 2支。 |  |
| 8 | 血气分析仪 | 3 | 1.国产主流品牌，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 2.成本可控。 2.1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2.2.检测项目应涵盖我科当前所开展血气项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高： 3.1.当前我院所用标准血气分析采血管能直接上机检测； 3.2样本检测速度应≥30个/小时。 4.质量可保障，仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 5.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 9 | 电解质分析仪 | 2 | - 国产主流品牌：全自动加样检测，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 - 2.成本可控： 2.1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2.2.检测项目应涵盖我科当前所开展项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高：能实现双通；方便急诊检验，能做到随到随做标本检测。 4.质量可保障，仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 5.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 10 | 糖化血红蛋白检测仪 | 1 | 1.全自动检测，能实现双通。 2.可以闭盖穿刺自动进样。 3.可以检测血红蛋白变异体。 4. 按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 - 5.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 6.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 7.检测速度≥50个/小时。 8.能全自动检测。 9.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 三、特定蛋白检测项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 特定蛋白检测仪 (检测全血CRP) | 1 | 1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%. 2.全自动检测。 3.国产品牌，.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 5.能实现双通。 6.能检测全血标本，末梢血标本。 7.检测速度≥120个/小时。 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |