附件2：长宁县中医医院检验项目需求清单（新院区）

| 一、临检项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 血球分析仪 | 2 | 1.全自动五分类且能实现双通。 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 3..参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 5.综合检测速度≥100/小时，可以检测末梢血。 6.末梢血测定无需稀释可以直接上机测定，末梢血使用量≤40微升。 7.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 2 | 恒温水箱 | 1 | 主流品牌，数显温度，可恒温37℃，主要用于特殊标本（如冷凝集标本的孵育）等。 |  |
| 3 | 尿液分析仪 | 1 | 1.能实现双通。 2.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 3.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 5.全自动干化学检测方法。 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 4 | 光学显微镜 |  | 主流品牌要求（双目镜，有低倍、高倍、油镜3个物镜；带图像采集功能；厂家提供图像接口技术，配合LIS工程师可以实现LIS程序的图像采集；负责信息系统接口连接，及相应费用；用于尿液、粪便等需要形态学检测所用。 |  |

| 5 | 凝血分析仪 | 1 | 1.能实现双通。 2.可以闭盖穿刺进样。 3.试剂位权限开放，检验项目包括目前我院开展的常规凝血项目、D2聚体、FDP，检测项目以后可以拓展开展新项目如抗凝血酶III、蛋白C等。 4.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 5..参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 6.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 7.全自动凝血分析检测系统。 8.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 主流品牌医用冰箱，冰箱温度2-8℃，用于试剂等专用存放 |  |
| 7 | 医用冷冻冰箱 | 1 | 主流品牌医用冰箱，冰箱温度-20℃以下，用于质控物、校准品等专用存放。 |  |
| 8 | 低速离心机 | 1 | 主流品牌，离心管孔数≧12孔，提供每年的校准报告；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。 |  |
| 9 | 高速离心机 | 1 | 主流品牌，离心管孔数≧24孔，提供每年的校准报告；双重门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。 |  |
| 10 | 特定蛋白检测仪 (检测全血CRP) | 1 | 1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数不超过5%。 2.全自动检测。 3.参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 4.仪器使用前需要进行性能验证，调试期间供应商提供所有材料。 5.能实现双通。 6.能检测全血标本，末梢血标本。 7.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 二、生化及免疫项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 生化免疫检测分析流水线 | 1 | 1.国产主流品牌，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 2.成本可控：按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%；总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高：能实现双通；生化项目检测速度应≥1500测试/小时 4.质量可保障： 4.1.仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2.检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用； 4.3样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4.4生化仪有开放试剂位，项目应涵盖我院目前开展项目且具有一定延展性，方便以后新项目开展； 4.5能识别凝块，仪器报警提示清晰； 4.6能运行状态添加试剂。 5.负责信息系统接口连接，及相应费用。 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 2 | 低速离心机 | 2 | - 主流品牌； - 7.2.提供每年的校准报告； - 7.3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全； - 7.4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml、5ml）。 |  |
| 3 | 医用冷藏冰箱 | 2 | - 主流品牌医用冰箱；试剂、标本等专用； - 冰箱温度范围2-8℃。 |  |
| 4 | 医用冷冻冰箱 | 1 | - 主流品牌医用冰箱；用于质控物、校准品等专用存放；冰箱温度范围低于-80℃。 |  |
| 5 | 免疫化学发光分析仪 | 1 | 1.国产主流品牌，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 2.成本可控：按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%；总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高：能实现双通；免疫项目检测速度应≥400测试/小时； 4.质量可保障： 4.1.仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2.检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组；全国有20家以上三甲单位使用； 4.3.样本管可用目前真空采集管直接上机检测； 4.4.能识别凝块，仪器报警提示清晰； 4.5.能运行状态添加试剂； 4.6.集成式试剂盒，无需预处理，即开即用； 4.7.能检测的传染病项目、肿瘤标志物项目、内分泌疾病检测项目等。 5.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 6 | 移液器 | 8 | 量程10ul 2支；量程100ul 2支；量程200ul 2支；量程1000ul 2支 |  |
| 7 | 电解质分析仪 | 2 | - 国产主流品牌：全自动加样检测，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 - 2.成本可控。 2.1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2.2.检测项目应涵盖我科当前所开展项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高：能实现双通；方便急诊检验，能做到随到随做标本检测。 4.质量可保障： 4.1.仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2.检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组； 5.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 三、微生物项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | CO2培养箱 | 2 | 1.主流国产品牌。 2.自动化程度高，能实现数显温度、湿度、CO2浓度及错误功能报警蜂鸣显示。 3.售后服务及时。 |  |
| 2 | A2型生物安全柜 | 2 | 1.主流品牌，外形尺寸至少满足：1500×750×2250（mm），满足生物安全监测的要求。 2.医用微生物标本专用转运箱2个，符合国家生物安全相关法律法规等要求。 3.光学显微镜1台：主流品牌要求（双目镜，有低倍、高倍、油镜3个物镜；用于微生物实验室形态学检测所用。 |  |
| 3 | 全自动血培养系统 | 2 | 1.主流国产品牌。 2.成本可控：按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%。 3.自动化程度高，血培养阳性自动报警提示。 4.质量可保障： 4.1.仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2.能满足我院血培养工作开展，其血培养检测孔位数不低于120。 |  |
| 4 | 细菌鉴定及药敏分析系统 | 1 | - 国产主流品牌，参加全国室间质评，且在室间质量评价中能单独分组。 - 2.成本可控： 2.1按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2.2 检测项目应涵盖我科当前所开项目且总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高，能全自动鉴定细菌种类及药敏定量分析，且能实现与LIS系统互联互通。 4.质量可保障： 4.1仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组。 - 5.提供配套的设备需求（电脑、UPS电源、细菌菌悬液自动加样设备、细菌菌悬液浓度监测设备（数字浊度显示仪）等）。 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 5 | 医用冷藏冰箱 | 2 | - 主流品牌医用冰箱；试剂、标本等专用； - 冰箱温度范围2-8℃。 |  |
| 6 | 移液器 | 5 | - 量程10ul 2支；量程100ul 2支；量程1000ul 1支。 |  |
| 7 | 高压灭菌锅 | 2 | 1.主流国产品牌。 2.自动化程度高，能实现数显温度、时间、压力等值，及错误功能报警蜂鸣显示。 3.售后服务及时。 4.提供配套的设备需求。 |  |
| 四、急诊项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 化学发光分析仪 | 2 | 1.主流国产品牌，全自动化学发光设备（比如可用于心肌标志物、降钙素原及BNP检测等项目）。 2.成本可控。 2.1.按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 2.2总耗占比应明显低于当前耗占比。 3.自动化程度高，能实现双通，能全自动检测。 4.质量可保障： 4.1.仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2.检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组； 4.3.样本管可用目前真空采集管直接上机检测。 5.集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 6.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 五、输血科项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备 数量 | 配置需求 | 备注 |
| 1 | 全自动血型鉴定仪 | 2 | 1.主流国产品牌。 2.成本可控。按国家要求规定必须挂网试剂需挂网，挂网理论测试数目与实际测试个数偏差不超过5%； 3.自动化程度高，能实现双通。 4.质量可保障。 4.1仪器使用前需要进行性能验证且各项验证指标均通过，调试期间供应商提供相关所有材料； 4.2检测项目参加国家卫健委临检中心的室间质评有单独分组。 5样本管可用目前真空采集管直接上机检测。 6.集成式试剂盒，无需预处理，即开即用。 7.负责信息系统接口连接，及相应费用。 |  |
| 2 | 全自动冰冻血浆融解仪 | 2 | 1.基本功能:水浴式融化血浆。 2.融浆机材质：不锈钢。 3.血浆托架：不锈钢，融化后自动升起。 4.融化时间：小于30min。 5.融化容量：大于4袋/次 |  |
| 3 | 医用冷藏冰箱 | 2 | 1.主流品牌医用冰箱。 2.售后服务及时，免费维保至少5年。 3.试剂标本等专用。 4.冰箱2-8℃。 |  |
| 4 | 医用冷冻冰箱（-20℃） | 1 | 1.主流品牌医用冰箱； 2.售后服务及时，免费维保至少5年； 3.专用校准物等； 4.冰箱-20℃。 |  |
| 5 | 医用储血专用冰箱 （温度可达2°-6°℃） | 2 | 1、双温控、数显、报警蜂鸣。 2、能联网监控。 3、储血专用。 4、冰箱2-6℃。 5、提供输血科智能全温控监测设备及相应软件设备。 |  |
| 6 | 医用储血低温冰箱 （-40°以下无霜） | 1 | 1、双温控、数显、报警蜂鸣。 2、能联网监控。 3、储血专用。 4、冰柜-40℃以下，无霜。 5、提供输血科智能全温控监测设备及相应软件设备。 |  |
| 7 | 低速离心机 | 1 | 1.主流品牌。 2.售后服务及时，提供每年的校准报告。 3.双重门盖门锁系统，启动即上锁，确保运行安全。 4.配置：配有不同的水平转子和多种适配器，可以离心我院使用的各种真空采血管（3ml）。 |  |
| 8 | 血型卡孵育器 | 2 | 1.主流品牌。 2.售后服务及时。 3.温度控制数显。 |  |
| 9 | 血型卡离心机 | 2 | 1.主流品牌。 2.售后服务及时，提供每年的校准报告。 3.启动即上锁，确保运行安全。 4.配置：可以离心我院使用的卡式血型鉴定卡及合血卡。 |  |
| 10 | 移液器 |  | 单通道移液器（加样枪）：25ul 4支 100ul 4支；1000ul 2支。 |  |
| 11 | 血液制品转运专用箱 | 1 | - 1.温度控制在2-6℃。 - 2.用于去白红细胞等血液制品转运用。 |  |
| 12 | 血液制品转运专用箱 | 1 | - 1.温度控制在-20℃以下。 - 2.用于冰冻血浆转运用。 |  |