附件1

## 询价函

## 各受邀报价公司：

## 依照《中华人民共和国政府采购法》及医院内部相关规定，特对以下设备进行询价。如有意报价者，请按要求填好下表，盖好公章（多页盖骑缝章）后递交到我院或者邮寄到我院。

## 询价单位：长宁县中医医院

## 时间：2025年   月  日

询价名称：长宁县中医医院便携式监护仪等设备采购项目     项目预算金额：48700元

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价限价(元） | 单价报价（元） | 报价总价（元） | 型号 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 便携式监护仪 | - 1.≥5.5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携，需配备便携式手提装置,自带环境适应屏，主机自动调节亮度。 - 2.内置锂电池供电，支持≥6小时的持续监测。 - 3.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 - 4.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和有创血压。 - 5.具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。 - 6.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 - 7.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 - 8.整机无风扇设计。 - 9.心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。 - 10.波速：提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 - 11.滤波模式：提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。 - 12.提供≥25种心律失常事件的实时分析。 - 13.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。 - 14.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 - 15.可显示弱灌注指数（PI）。 - 16.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 - 17.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。 - 18.≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。 - 19.≥1000条NIBP测量结果回顾。 - 20.≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。 - 21.支持无线网连接网络。 - 22.产品设计使用年限≥10年。 - 23.质保期≧3年 | 套 | 1 | 18300 |  |  |  |  |
| 2包 | - 可视喉镜 | 1.显示屏≥3.0寸高清LED显示器,直角平面，分辨率≥1600*1200，支持调节图像的饱和度、亮度、色彩，上下转动角度0-130°，左右转动角度0-270°。 2.数据输出≥2种文件输出法，TYPE-C传输，内置≥16G内存卡读卡器读写。 3.喉镜片摄像头分辨率≥200万像素，配置重复使用喉镜片（婴幼儿型、儿童型、成人型、成人大号型各1个）和一次性使用喉镜片10个。支持浸泡消毒、低温等离子灭菌、环氧乙烷消毒，消毒时镜片与摄像头可拆卸。 4.视场角：≥90°。 5.景深：5-100mm。 6.光照度：≥800LUX。 7.可视喉镜配置锂电池（电池满电待机时长≥5小时），电压≤5V，容量≥2000mAh，充电次数≥500次，充电时长≤3小时。 8.摄像系统具备防雾功能，开机即可达到防雾效果。可视喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。 9.手柄具备一键拍照、摄像功能，实时存储高清图片或影像，手柄可满足婴幼儿、儿童、成人、特殊体型患者的插管需求。 - 10.质保期≧3年 | 套 | 1 | 22400 |  |  |  |  |
| 3包 | 气垫床 | 1.压力范围： 30-120mmHg。 2.低噪音泵，噪音≤40 分贝，无漏气风险。 3. ≥20 条独立气囊，快速充气，持久动力，带喷气微孔气条≥8条。 4.气垫气条采用医用级PVC面料，床罩为尼龙PU床罩面。 5.具有正常压力指示灯。 6.具有低压报警灯。 7.充气尺寸：长195cm±5cm，宽95cm±5cm，高≥6cm 8.配置要求：充气泵1 台，床垫1 床等一套 9.工作载荷：≥135Kg 10.循环波动，交替式充/放气，促进血液循环，预防褥疮滋生。 11.质保期≥2 年。 | 套 | 4 | 1000 |  |  |  |  |
| 4包 | 5通道电针治疗仪电针线 | 单孔，鳄鱼夹，长度1.5m±0.1m，适用于翔宇、华佗等电针治疗仪 | 根 | 50 | 20 |  |  |  |  |
|  | 5通道电针治疗仪电针线 | 多孔，鳄鱼夹，长度1.5m±0.1m，适用于翔宇、华佗等电针治疗仪 | 根 | 50 | 20 |  |  |  |  |
|  | 6通道电针治疗仪电针线 | 单孔，鳄鱼夹，长度1.5m±0.1m，适用于翔宇、华佗等电针治疗仪 | 根 | 50 | 20 |  |  |  |  |
|  | 6通道电针治疗仪电针线 | 多孔，鳄鱼夹，长度1.5m±0.1m，适用于翔宇、华佗等电针治疗仪 | 根 | 50 | 20 |  |  |  |  |
| 限价总合计 |  | 48700元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是采购总价，包括设备运输、安装、调试、保险、代理、培训、验收、税费等。

- 此项目可拆包报价。

填报须知：

1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。

2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。

3.询价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。

4.报价公司的报价不可更改。

5.报价计算错误时，以单价为准。

6.报价超过限价，视为无效。

7.多页必须盖骑缝章方有效。